### 全自动五分类细胞分析仪招标参数

| 序号 | 项目名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 检测原理 | 三角度激光，细胞化学染色测定WBC(白细胞),鞘流原理测定RBC/PLT(红细胞和血小板) |
| 2 | 检测通道 | 白细胞DIFF（分类）通道和BASO(嗜碱性粒细胞)检测通道 |
| ★3 | 检测项目 | 35项参数：WBC、Bas#、Bas%、Neu# 、Neu% 、Eos# 、Eos% 、Lym#、Lym%、Mon#、Mon%、ALY# 、ALY% 、LIC#、 LIC% 、PLT Clumps# 、PLT Clumps%、 Lip#、 Lip%、 NRBC#、 NRBC% 、RBC、HGB、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、HCT、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC |
| 4 | 显示 | 3个直方图、1个散点图 |
| 5 | 检测速度 | 60T/H |
| ★6 | 标本用量 | 全血模式：CBC≤12ul，CBC+DIFF≤15ul；预稀释全血≤20ul |
| ★7 | 检测线性范围 | WBC：0.00×109/L～400.00×109/L RBC：0.00×1012/L～8.00×1012/L HGB：0 g/L～250g/L PLT：0×109/L～5000×109/L，提供相关证明材料 |
| 8 | 重复性 | WBC≤2.0％ RBC≤1.5% HGB≤1.5% MCV≤1.0% PLT≤4.0%，提供检测报告 |
| ★9 | 操作界面 | 10寸以上彩色触摸屏，便于基层人员操作使用 |
| 10 | “防抵死”加样针 | 加样针底部侧方开孔，避免样本量过少时，加样针抵达试管底部，导致吸样量不准带来的错误结果 |
| 11 | 数据管理软件 | 具有与仪器配套的原厂中文数据管理软件 |
| 12 | 稀释器 | 内置稀释器，无需手工添加稀释液 |
| ★13 | 配套试剂 | 仅需1种溶血剂和1种稀释液和1种清洗液，降低使用成本 |
| ★14 | 集采平台价格 | 配套试剂进入安徽省集采平台集中交易目录，提供流水号官网截图 |
| 15 | 报警功能 | 具备未成熟细胞、异型/异常淋巴细胞的报警提示信息，有助于发现早期白血病 |
| 16 | 数据管理 | ≥3个USB接口，支持连接U盘、打印机、鼠标、 键盘等 |
| 17 | 联网功能 | 内置网卡，具备联网功能 |
| ★18 | 配套系统 | 原厂配套试剂及校准品、质控品，可直接溯源至国际参考方法，提供校准品、质控品注册证及校准品溯源性报告 |
| 19 | 质控方式 | 人工校准、校准物校准和新鲜血校准 |
| 20 | 工作环境 | 温度10℃～30℃，湿度20%～85% |
| 21 | 电源要求 | （100V-240V）允差±10%，（50Hz/60Hz）±1Hz |
| 22 | 售后服务保障 | 生产厂家须有经安徽省工商行政部门许可的直属分公司（提供分公司营业执照） |
| ★23 | 结果准确性保障 | 生产厂家具有血液分析标准化实验室（非检测中心），并且获得中国合格评定国家认可委员会颁发的标准化实验室认可证书，确保血液分析系统的溯源有效性和检测质量 |
| 24 | 安装、培训 | 免费安装、调试、人员培训 |
| 25 | 服务响应 | 工程师2小时内响应，48小时到位服务 |
| ★26 | 供应商承诺 | 中标后，提前提供样机供业主进行参数性能验证，验证合格后签订正式合同 |