| 技术参数 | 外形：壁挂式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 消毒方法：等离子体。 |  |
|  | 最大适用体积：≥100 m3 |  |
|  | 额定循环风量：≥1000 m3/h |  |
|  | 噪声：≤55dB(A) |  |
|  | 负离子浓度：≥6×106 个/cm3 |  |
|  | 等离子体场强度：8 kV±0.3 kV |  |
|  | 颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99%，提供权威机构检测报告。 |  |
|  | 气雾室细菌的杀灭率均＞99.90%，提供权威机构检测报告。 |  |
|  | 自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞90.00%，提供权威机构检测报告。 |  |
| 电气参数 | 输入功率：≤60W |  |
|  | 电源：AC 220V 50Hz |  |
| 性能参数 | 可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 |  |
|  | 外壳采用优质金属材质，防老化防自燃，上进风下出风结构，面板为一体式，可上翻，维修方便。 |  |
|  | 选用可调式等离子电源，确保实时有效性。 |  |
|  | 采用两端式结构等离子体电场，杀菌净化一体，拥有自主知识产权，具有国家专利证书。 |  |
|  | 选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。 |  |
|  | 风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。 |  |
|  | 配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。 |  |
|  | 增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。 |  |
|  | 预约模式可实现9时段预约开关机。 |  |
|  | 模块化设计，方便用户维护保养。 |  |
|  | 工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 |  |
|  | 液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。 |  |
|  | 负氧离子功能，清新空气。 |  |
|  | 等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 |  |
| 企业和产品资质 | 企业具有消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。 |  |
|  | 产品具有消毒产品卫生安全评价报告。 |  |
|  | 产品具有CE认证，具有EMC证书和报告，具有LVD证书和报告。 |  |